PHSJ-5型pH计简易操作指南

- 准备

- 组装好电极架。拔下仪器后面测量电极接口上的Q9短路接头，妥善保存。

- 把电极放在电极架上。测量电极E-201-D Q9接头和温度电极T-820D Q6接头分别接入仪器后面相应的接口。

- 将pH复合电极下端的电极保护瓶拔下，并且拉下电极上端的加液塞使其露出上端加液孔。同时准备标准缓冲溶液 如4.00pH、9.18pH两种标液，进行标定。

- 标定

- 接通电源，按下仪器后面的开关键开机，进入仪器起始界面。点击屏幕右侧的“标定”键，进入标定界面。

- 标定：

（1）用蒸馏水清洗pH复合电极和温度电极，用滤纸轻轻吸干电极外部和球泡上的水。把两根电极插入到pH4.00的标准缓冲溶液中，仪器会自动识别标液。待显示稳定后，按下屏幕右侧的“确定”键，仪器储存完数据后会提示“继续标定吗？”，点击“继续标定”。

（2）用蒸馏水清洗pH复合电极和温度电极，用滤纸轻轻吸干电极外部和球泡上的水。把两根电极插入到pH9.18的标准缓冲溶液中，仪器会自动识别标液。待显示稳定后，按下屏幕右侧的“确定”键，仪器储存完数据后会提示“继续标定吗？”，点击“结束”。

注意：标定完成后斜率值应在95%-105%之间，若斜率不在此区间，请清洁电极后使用新制标液重新标定。

- 测量

- 在仪器的起始状态下，按“设置”键选择需要的测量模式，完成后按“测量”键即可进入相应测量状态。用蒸馏水清洗pH复合电极和温度电极，用滤纸轻轻吸干电极外部和球泡上的水。把两根电极插入到待测样品中，屏幕上即显示溶液的pH测量值。待读数均趋于稳定后，按下屏幕右侧的“存贮”键，完成测量。

- 完成测试后，用蒸馏水清洗pH复合电极和温度电极，用滤纸轻轻吸干电极外部和球泡上的水。在电极保护瓶内装入适量饱和氯化钾溶液，把pH复合电极装入电极保护瓶内，盖上加液塞。若拆下pH电极，则需要把Q9短路接头插入仪器的电极接口内。

- 点击屏幕右侧的“查阅键”可以查阅已储存的标定数据和测量数据。